附件：环境监测实训室/化学实验室仪器补充需求表

| 序号 | 物品名称 | 需求或主要技术参数 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分光光度计 | 性能指标： 波长范围：340~1000nm 波长准确度：±2nm 波长重复性：1nm 光谱带宽：4nm 透射比准确：≤1%T 透射比重复：0.5%T 透射比范围：0~200%T 吸光度范围：-0.301~3A 浓度显示范围：0~99999 杂散光：≤0.1%T 稳定性：±0.002A/H | 4 |
| 1 | 氨氮测定仪 | 测量范围 0-10mg/L 最小示值 0.01mg/L 重复性 ≤2% 精度 ±5%FS 电源电压 DC 9V 50Hz | 2 |
| 3 | 室内空气质量环境测试仪 | 1．测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 2. 测量范围： 甲醛（0.01~1.6mg/m3） 苯（0.05~4mg/m3） 氨（0.05~ 3mg/m3） 甲苯（0.05~4mg/m3） 二甲苯（0.05~4mg/m3） TVOC（0.05~4mg/m3） 3. 流量范围：流量6X2.5升/分； 4. 准确度：±5%读数 5. 流量稳定性：>95% 6. 定时控制：0—99分钟 7. 功率：6X6瓦 8. 电源：220V交流电 | 2 |
| 4 | 农药残留检测仪器 | 1、●光源波长：410±2nm 2、●波长重复性：±1.5 nm 3、●透射比准确度：±0.3﹪T 4、●透射比重复性：±0.5﹪T 5、●抑制率测量范围：0～100％ 6、●农药检出线：0.1～5mg/kg 7、●波长准确度：±2nm 8、●测光方式：t%(%τ)、a、r% 9、●光度范围：0%τ～200%τ(-0.301a～3.000a) 10、●使用环境：温度：5℃~45℃;湿度：≤85% 11、●电源电压：交流200~240V，50Hz | 2 |
| 5 | PM2.5环境检测仪 | 综合空气质量检测，可测甲醛和TVOC（含苯、氨），甲醛0.1，TVOC0.6，超过就是超标，并且有数值跟指示灯提示的。 | 12 |
| 6 | (数显)电导率仪 | 测量范围：0～199.9mS•cm-1， 仪器的基本误差：±2.0%（FS） 外形尺寸：280×220×80 mm（L×W×H） 重量：1.5kg 正常使用条件： 环境温度：（0～40）℃ 相对湿度：≤85% 无显著的震动； | 2 |
| 7 | 冰箱 | 净重: 16kg 噪声: 4dB 堆码层数极限: 3层 总容量: 70L 智能类型: 其他智能 最大容积: 70L 毛重: 17kg 冰箱冷柜机型: 冷藏冷冻冰箱 制冷方式: 直冷 箱门结构: 单门式 面板类型: 金属拉丝 能效等级: 一级 售后服务: 全国联保 制冷控制系统: 电子温控 | 1 |
| 8 | 实验室蒸馏水机 | 自动断电 出水量 5L/h 功率 4.5KW 体积 39×28×85（L×W×H） 体重 10Kg | 1 |
| 9 | 超声波清洗仪 | 仪器尺寸：长＊宽＊高（mm）：610*410*380 清洗槽内尺寸：长＊宽＊高（mm）：500*300*180 容量：27L 超声频率可调：45/80 KHz 频率转换时间可调：1-999s 超声功率：600W 功率可调：40-100% 进水液位可调：1-140mm 加热功率：800W 温度可调：10-80℃ 时间可调：1-480min 降音盖：有 进排水：电控 | 1 |
| 10 | 电子分析天平 | 可读性（mg）：0.1； 称重范围(g)：220； 称盘尺寸(mm)：ф90； 重复性（≤±mg）：0.1； 线性(≤±mg)：0.2功能● 手动校准系统 ● 密度直读 ● 左右除皮键，满足不同使用习惯 ● -CW型号标配内置校准砝码，全自动校准 ● 四级防震 ● 计算因子 ● 超载保护 | 2 |